## pakiet I
Pakiet nr 1 ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO PIERWOTNE
Lp. | Opis | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z krótkim trzpieniem. Endproteza bezcementowa stawu biodrowego zakładana techniką małoinwazyjną lub standardową. Krótki trzpień dla młodych pacjentów o kącie CCD w przedziale 125o a 145o , wykonany w całości ze stopu tytanu, w co najmniej 10 rozmiarach, o przekroju stożkowym w 3 płaszczyznach, pokryty czystym tytanem i bonitem. | kpl | 10
Panewka bezcementowa tytanowa Ti6Al4V napylana czystym tytanem w rozmiarach 40-66 mm ze skokiem co 2 mm w wersji presfit gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym w połowie głębokości panewki , dostępna w wersji z 3 otwoarami i bez, do każdej panewki z otworami - śruba oraz zaślepka do otworu. System wymiennych wkładek umożliwiający zastosowanie różnych artykulacji stawowych: crosslinowany polietylen do głów CoCr i ZrNb dla głów 36 mm w rozmiarach 52-68 mm, dla głów 32 mm w rozmiarach 48-62 mm, dla głów 28 mm w rozmiarach 46-60 mm; w wersji ceramika- ceramika dla głów 36 mm w rozmiarach 52-68 mm, dla głów 32 mm w rozmiarach 48-50 mm dla głów CoCr w artykulacji metal-metal głowy w rozmiarach 38-54 mm ze skokiem co 2 mm w rozmiarach 50 -68 mm. Komplet obejmuje trzpień, głowę ZrNb,wkładkę XLPE i panewkę, śruby, zaślepki.
RAZEM
Termin płatności ……… ( min 90 dni ).
Termin relizacji zamówienia: do 30 listopada 2012
Podpis osoby upoważnionej
w imieniu wykonawcy

## pakiet II
PAKIET NR 2 - ZESPOLENIA PŁYTKOWE,ŚRUBY KANIULOWANE,DRUTY KIRSCHNERA,GWOŹDZIE SRÓDSZPIKOWE
Lp. | Opis | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa-numer katalogowy | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Płytka anatomicznie ukształtowana do blizszej nasady kości piszczelowej pod sruby korowe 3,5 mm, śruby blokowane 3,5mm, gąbczaste 4,0 mm, grubość trzonu 3,4 mm, grubość nasady płytki 2,9 mm, szerokość trzonu płytki 11,0 mm, do prawej i lewej nogi, w długościach od 73 do 187 mm. 4, 6,8,10 i 13 otworów w trzonie. Implanty w stali, sterylne. Komplet: płyta+7 szt śrub blokowanych przekrój 3,5mm. | komp | 6
2 | Śruby kaniulowane średnica 7,0 mm, samowiercące, z gwintem 16 mm, w długości całkowitej od 30 do 130 mm. Stal, sterylne. | szt | 20
3 | Śruby korowe do mikrozespoleń kości, śr. 2,0mm, w długościach od 6 do 38mm, stalowe. | szt | 40
4 | Płyty pod śruby korowe 2,0mm, dynamiczno-kompresyjna, ograniczonego kontaktu z okostną, stalowe. Prosta (17-100 mm), kształt - T, L, H. | szt | 5
5 | Gwóźdź śródszpikowy tytanowy blokowany do zaopatrzenia złamań kości piszczelowej oraz nadkłykciowych złamań kości udowej; dostępny w średnicach 8,5; 10; 11,5 i 13 mm oraz długościach od 26 do 50 cm (w skoku co 2 cm), śruba tytyanowa blokująca o średnicy 4,5 i 5 mm; zaślepka do gwoździa dostepna w 5 rozmiarach (od 0 do 20 mm); sterylna, Komplet: gwóźdź + 4 śruby + zaślepka. | komp | 5
RAZEM:
Termin płatności ……… ( min 90 dni ).
Termin relizacji zamówienia: do 30 listopada 2012
Podpis osoby upoważnionej
w imieniu wykonawcy

## pakiet III
Pakiet nr 3 IMPLANTY DO REKONSTRUKCJI ACL
Lp. | Opis | Ilość | J.m. | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Mocowanie udowe typu endobutton. Podłużna płytka z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Płytka ma trwałe zwązania fabryczne z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości (bez węzła). Długość pętli od 15-60mm. Skok pętli co 5mm. Implant zawiera dwie fabryczne nitki o grubościach #2 i # 5 służące do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym. Wszystkie rozmiary do wyboru śródoperacyjnie: 15,20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60mm. Wymagane instrumentarium umożliwiające założenie implantu. Zamawiający wymaga dostarczenia systemu rewizyjnego do mocowania udowego w postaci przedłużonej płytki stanowiącej nakładkę na płytkę właściwą. | 5 | szt
2 | Mocowanie piszczelowe - śruba tytanowa. Śruba tytanowa w rozmiarach 7mm x25mm, 35mm, 40mm, 8mm x25mm, 35mm, 40mm, 9mm x25mm, 35mm, 10mm x25mm, 30mm,35mm, 11mm x30mm, 35mm.Wszystkie rozmiary do wyboru śródoperacyjnie. Wymagane instrumentarium umożliwiające założenie implantu. | 5 | szt
RAZEM:
Termin płatności ……… ( min 90 dni ).
Termin relizacji zamówienia: do 30 listopada 2012
Podpis osoby upoważnionej
w imieniu wykonawcy

## pakiet IV
Pakiet nr 4 KOTWICE DO REKONSTRUKCJI OBRĄBKA STAWU
BARKOWEGO I STOŻKA ROTATORÓW
Lp. | Opis | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Kotwica biowymienna wykonana z osteokonduktywnego TCP i PLGA, metodą mikrodyspersjii, zaprojektowana specjalnie do napraw uszkodzonego obrąbka. Rozmiary 3,9mm x 9mm, siła wyrwania 19,5 kg. Kotwica ma kształt klina, posiada pętlę zablokowaną w szczelinie kotwicy przez którą przewieszone są dwie nici. Do przygotowania miejsca do kotwicy w kości stosujemy wiertło o przekroju 2,9mm. Wymagane instrumentarium umożliwiające założenie implantu. | szt | 5
2 | Kotwice do rekonstrukcji stożka rotatorów: kotwica śrubowa tytanowa, osadzona na jednorazowym wprowadzaczu, zaopatrzona w dwie nici niewchłanialne, każda z nici przechodzi przez oddzielne oczko i jest w innym kolorze. | szt | 5
Termin płatności ……… ( min 90 dni ).
Termin relizacji zamówienia: do 30 listopada 2012
Podpis osoby upoważnionej
w imieniu wykonawcy

## pakiet V
Pakiet nr 5 - ZESPOLENIA PŁYTKOWE
Lp. | Opis | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Płytka anatomiczna do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka blokująco - kompresyjna. Płyta do złamań trzonu obojczyka wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych. W głowie płyty do bocznej części obojczyka zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii – część boczna obojczyka z otworami gwintowanymi pod śruby 2.4/2.7mm. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 3.5. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm i 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Długość od 69mm do 120mm, ilość otworów od 3 do 8 na trzonie i 6 otworów w głowie płyty. Płyty lewe/prawe. Materiał stal . | szt | 4
2 | Śruby blokowane o śr. 3,5mm, samogwintujące, w dł. 0d 10 do 90mm. | szt | 20
RAZEM:
0
Termin płatności ……… (min 90 dni).
Termin relizacji zamówienia: do 30 listopada 2012
Podpis osoby upoważnionej
w imieniu wykonawcy