| Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość/ j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kardiomonitory | 9 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Moduł EKG/ST/Arytmia/ Respiracja | 7 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Moduł SpO2 | 7 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Moduł nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia | 7 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Moduł temperatury | 7 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Moduł pomiaru IBP | 2 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Moduł pomiaru kapnografii | 2 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Moduł transportowy | 2 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Centrala monitorująca | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Razem zestaw monitorowania | X | X |  |  |  |

| Dane ogólne |
| --- |
| Pełna nazwa |  |
| Producent |  |
| Kraj |  |
| Dystrybutor / Oferent |  |

| I | Parametry wymagane |
| --- | --- |
|  | Kardiomonitor 9 szt. |
| 1 | Kardiomonitor o budowie modułowej (jednoparametrowe, niezależne, moduły wymienne – przenoszone przez użytkownika) z wyjątkiem modułu transportowego |
| 2 | Zasilanie sieciowe 230 VAC i z wewnętrznego akumulatora przez min. 1 godz. |
| 3 | Kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej min. 19 cali i rozdzielczości nie gorszej niż 1280x1024 pikseli oraz moduły umieszczone w jednej obudowie, wyposażonej w ergonomiczną rączkę |
| 4 | Możliwość zmiany jasności i kontrastu ekranu przez użytkownika |
| 5 | Konwekcyjne chłodzenie kardiomonitora |
| 6 | Obsługa w języku polskim poprzez ekran dotykowy |
| 7 | Jednoczesna prezentacja min. 8 krzywych dynamicznych na wybranym ekranie |
| 8 | Możliwość konfigurowania i zapamiętywania przez użytkownika min. 10 ekranów (w tym ekran dużych cyfr) |
| 9 | Alarmy min. trzystopniowe z możliwością zawieszania czasowego i na stałe |
| 10 | Możliwość utworzenia min. 3 zdefiniowanych przez użytkownika zestawów granic alarmowych dla wszystkich parametrów |
| 11 | Jeden dedykowany ekran do ustawienia granic alarmowych dla wszystkich parametrów |
| 12 | Możliwość automatycznego ustawienia granic alarmowych na podstawie bieżących danych z monitorowania |
|  | Moduł EKG/ST/Arytmia/Respiracja – 7 szt. |
| 13 | Monitorowanie z kabla 3 lub 5-żyłowego |
| 14 | Zakres częstości akcji serca: min. 15-300 1/min |
| 15 | Możliwość wyboru min. 1 z 3 prędkości EKG ( 12,5; 25 i 50 mm/s) |
| 16 | Możliwość jednoczesnej obserwacji 6 odprowadzeń I, II, III, aVL, aVR, aVF diagnostycznych przy użyciu kabla 3-żyłowego |
| 17 | Detekcja stymulatora serca wraz ze znacznikami impulsów ze stymulatora na ekranie w kanale EKG |
| 18 | Analiza odcinka ST z min. 6 odprowadzeń |
| 19 | Analiza co najmniej 15 kategorii arytmii |
| 20 | Respiracja metodą impedancyjną |
| 21 | Częstości oddechu w zakresie min. 0-100/min |
| 22 | Prezentacja fali oddechu |
| 23 | Wybór elektrod do detekcji oddechu (szczytami płuc lub przeponą) bez konieczności przepinania kabla EKG |
| 24 | Licznik wykrytych bezdechów |
| 25 | Alarm bezdechu w zakresie min. 5-45 s |
| 26 | Możliwość rozbudowy modułu o jednoczesną obserwację 12 odprowadzeniowego EKG |
| 27 | Wyposażenie: kabel EKG 5 żyłowy |
|  | Moduł SpO2 – 7 szt. |
| 28 | Moduł SpO2 odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe |
| 29 | Prezentacja krzywej pletyzmograficznej |
| 30 | Saturacja w zakresie min. 1-100% |
| 31 | Tętno obwodowe w zakresie min. 20-300 bpm |
| 32 | Funkcja zapobiegania fałszywym alarmom |
| 33 | Wyposażenie: przedłużacz i wielorazowy czujnik SpO2 na palec typu klips |
|  | Moduł nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia – 7 szt. |
| 34 | Zakres pomiaru ciśnienia min. 25-250mmHg |
| 35 | Pomiar i jednoczesna prezentacja ciśnienia skurczowego, średniego i rozkurczowego |
| 36 | Możliwość ustawienia trybu pomiarowego dla dorosłych |
| 37 | Pomiar automatyczny w min. zakresie od 1 do 300 minut |
| 38 | Pomiar ciągły oraz na żądanie |
| 39 | Prezentacja czasu, w którym został wykonany ostatni pomiar ciśnienia, w polu wyników pomiaru na ekranie głównym kardiomonitora |
| 40 | Możliwość wstępnego ustawiania górnego zakresu pompowania przez użytkownika |
| 41 | Pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie |
| 42 | Podręczne zestawienie ostatnio wykonanych minimum 15 pomiarów (wartość skurczowa, rozkurczowa i średnia, z określeniem daty oraz godziny wykonanego pomiaru) w ekranowym menu modułu, bez konieczności wchodzenia w archiwum urządzenia, z możliwością wydruku na drukarce laserowej |
| 43 | Wyposażenie wężyk oraz 2 mankiety dla dorosłych |
|  | Moduł temperatury 7 szt. |
| 44 | Moduł temperatury 2 tory pomiarowe |
| 45 | zakres pomiaru temperatury min. 10 -50 st. C |
| 46 | w komplecie czujnik do pomiaru temperatury powierzchniowej i głębokiej |
|  | Moduł pomiaru IBP – 2 szt. |
| 47 | Pomiar w jednym kanale |
| 48 | Zakres pomiaru min. -40 do +320 mmHg |
| 49 | Wyświetlanie krzywej ciśnienia oraz wartości skurczowej, rozkurczowej i średniej |
| 50 | Możliwość podłączenia zewnętrznego modułu do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego |
| 51 | Wyposażenie: kabel oraz jednopacjentowy przetwornik do pomiaru ciśnienia |
|  | Moduł pomiaru kapnografii – 2 szt. |
| 52 | Pomiar w strumieniu głównym |
| 53 | Zakres pomiaru min. 1-150 mmHg |
| 54 | Wyposażenie: czujnik do pomiaru CO2 z adapterem wielorazowym |
|  | Moduł transportowy – 2 szt. |
| 55 | MODUŁ TRANSPORTOWY z niezależnym zasilaniem bateryjnym na min. 3 godz., ekran minimum 5.5 cala - Obsługa poprzez ekran dotykowy - Minimum 8 krzywych na ekranie - Dostępny pomiar EKG, SpO2, Oddech, NIBP, 2Temp - Archiwum wszystkich trendów z minimum 5 godzin o rozdzielczości poniżej 10 sekund - Archiwum wszystkich monitorowanych krzywych dynamicznych - minimum 5 godzin - Kopiowanie całego archiwum trendów oraz wszystkich krzywych do kardiomonitora w którym dokowany jest moduł transportowy - akumulator ładowany automatycznie po podłączeniu modułu do kardiomonitora bez względu czy monitor pracuje, czy jest wyłączony - możliwość niezależnego ładowania modułu transportowego poza kardiomonitorem po zakupie ładowarki - waga max. 1,5 kg. |
|  | Centrala monitorująca |
| 56 | Kolorowe ekrany LCD TFT o przekątnej minimum 19” i rozdzielczości min. 1280x1024 |
| 57 | Zasilanie sieciowe 230 VAC i z wewnętrznego akumulatora przez min. 1 godz. |
| 58 | Obserwacja do 16 stanowisk jednocześnie |
| 59 | Podgląd wybranej ilości stanowisk, prezentacja jednego wybranego stanowiska ze wszystkimi parametrami |
| 60 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim poprzez ekran dotykowy |
| 61 | Jednoczesna archiwizacja wszystkich parametrów tj. wszystkich monitorowanych krzywych dynamicznych oraz wszystkich wartości cyfrowych z min. 96 godz. |
| 62 | Zapis trendów graficznych i tabelarycznych dla wszystkich parametrów jednocześnie z min. 72 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 10 sek. |
| 63 | Możliwość wydruku na drukarce laserowej w formacie A4 Inicjowanie wydruku z centrali i poszczególnych monitorów |
| 64 | Centrala powinna umożliwiać przynajmniej: - zmianę ustawień alarmowych w kardiomonitorach - zmianę jasności ekranu kardiomonitora - zdalne wykonanie pomiaru ciśnienia u pacjenta podłączonego do kardiomonitora - wpisywanie danych demograficznych pacjenta w kardiomonitorach |
| 65 | Komunikacja interaktywna w ramach systemu: monitor-centrala, centrala-monitor |
| 66 | Sieć przesyłania danych: ETHERNET |
| 67 | Wyposażenie: drukarka laserowa |
| 68 | Instrukcja obsługi w języku polskim |
| 69 | Szkolenie personelu medycznego |
| 70 | Certyfikaty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski |
| II | Pozostałe wymagania |
| 71 | Trendy graficzne i w formie tabel dla wszystkich parametrów jednocześnie z okresu min. 72 godzin. Rozdzielczość trendów nie gorsza niż 10 sekund w celu zapewnienia dokładności odczytu |
| 72 | Jednoczesny, ciągły zapis w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i wszystkich monitorowanych fal dynamicznych (tj. przynajmniej 6 odprowadzeń EKG, fali SpO2, fali oddechu metodą impedancyjną, fali IBP oraz fali kapnograficznej) z okresu min. 72 godz. |
| 73 | Wbudowane złącze USB do przenoszenia wszystkich danych (wszystkich wartości cyfrowych i wszystkich krzywych dynamicznych) z min. 72 godzinnej pamięci kardiomonitora na nośnik elektroniczny i następnie do PC użytkownika |
| 74 | Oprogramowanie na komputery działające z systemem Windows do przeglądania wszystkich wartości cyfrowych oraz wszystkich krzywych dynamicznych przenoszonych z kardiomonitora |
| 75 | Waga kardiomonitora poniżej 10 kg |
| 76 | Możliwość rozbudowy o pomiar rzutu serca metodą ICG i metodą termodylucji, analizator gazów, oraz moduł 6-kanałowego rejestratora termicznego |
| 77 | Wbudowane złącze RJ-45 zapewniające podłączenie kardiomonitora z innymi kardiomonitorami oraz do centrali monitorującej |
| 78 | Montaż kardiomonitorów na uchwytach ściennych |
| 79 | Wymagania pozostałe |
| 80 | Instrukcja obsługi w języku polskim |
| 81 | Szkolenie personelu medycznego |
| 82 | Certyfikaty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski |
| III | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 83 | Gwarancja 24 miesiące lub zgodnie ze wskazaniem producenta (jeżeli okres gwarancji jest dłuższy niż wskazany w OPZ) licząc od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową. |
| 84 | Gwarancja ma charakter pełny i obejmuje wszystkie elementy dostarczonego urządzenia. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi Wykonawca. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z usunięciem wad fizycznej rzeczy lub związane z dostarczeniem rzeczy wolnej od wad. |
| 85 | Nieodpłatny serwis w trakcie trwania gwarancji na terenie kraju. Serwis upoważniony do wykonywania przeglądów i napraw Gwarancyjnych ………………………………………… …………………………………………. (podać w ofercie dokładny adres) nr telefonu……………………………… oraz adres email:……………………………………. |
| 86 | Serwis dostępny w dni robocze, czas reakcji max. 24 godziny, usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 5 dni roboczych liczonych od momentu zgłoszenia usterki. |
| 87 | W przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni kalendarzowych dostarczenie urządzenia zastępczego o tych samych parametrach lub lepszych. |
| 88 | W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne przeglądy urządzeń medycznych w terminach wynikających z gwarancji jakości producenta lub instrukcji użytkowania, jednakże nie rzadziej niż 1 raz w roku., przy czym ostatni przegląd gwarancyjny nastąpi w ostatnim miesiącu gwarancji. |
| IV | WARUNKI DODATKOWE |
| 89 | Przejrzysta i pełna (krok po kroku) instrukcja obsługi i konserwacji sprzętu oraz instrukcja w języku polskim w wersji papierowej. |
| 90 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. |
| 91 | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia. |
| 92 | Wymagane certyfikaty, itp. oraz dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie UE i Polski zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 w tym dokumenty wydawane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. |

Potwierdzamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie opisane powyżej warunki.

Termin realizacji zamówienia: zgodny z SIWZ.

Gwarancja ………… (min 24 – m- ce )

……………………………………………………

podpis osoby upoważnionej  do działania w imieniu Wykonawcy